Інформація щодо виконання вимог пунку 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710

Назва предмета закупівлі	Система ультразвукова діагностична по ДК 021:2015 33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації).	
Унікальний номер оголошення про проведення закупівлі	UA-2024-02-23-010235-a	
Очікувана вартість предмета закупівлі 	2 150 333,00 грн.	
Розмір бюджетного призначення	2 150 333,00 грн. 
Фінансування буде здійснюватися по КПКВ 6521010  за КЕКВ 3110 за кодом ДК 021:2015- 33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) за рахунок спеціального фонду державного бюджету (субвенцій з місцевого бюджету в державний бюджет) на виконання заходів обласної комплексної цільової програми «Безпечна Одещина» на 2022-2024 роки (із змінами та доповненнями), яка затверджена Розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 11 серпня 2022 року № 471/А-2022 	

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена за результатами попереднього моніторингу ринку шляхом отримання інформації через мережу «Інтернет». З метою з'ясування середньої вартості та обсягів закупівлі було проведено моніторинг ринку. 
Відповідно до проведеного попереднього моніторінгу ринку зазначеного товару орієнтована вартість складає 2 150 333,00 грн (Два мільйони сто п’ятдесят тисяч триста тридцять три грн 00 коп) з усіма обов’язковими податкам и та зборами.
Моніторінг цін на зазначений товар:	грн.
	ТОВ «Медіпрайм»	ТОВ «Ксенко»	ТОВ «АФС Медицинтехнік»
	Середня вартість	
система ультразвукова діагностична	2 116 000,00	1 980 000,00	2 355 000,00	2 150 333,00	

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Сканер ультразвуковий діагностичний за ДК 021:2015 - 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини 
(ДК 021:2015 – 33112300-1 Ультразвукові сканери, НК 024:2023 - 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації)

Кількісні характеристики предмета закупівлі

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість	
1	Сканер ультразвуковий діагностичний	комплект	1	

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі):
№	Медико-технічні характеристики	Значення	
1		Загальні вимоги	
1.1		Область використання	Абдомінальні, акушерські, гінекологічні, кардіологічні дослідження, а також дослідження малих частин, судин. Дослідження в області урології, педіатрії та ін.	
1.2		Порти для датчиків, не менше	3	
1.3		Кількість цифрових каналів, не менше	800 000 каналів	
1.4		Динамічний діапазон, не менше	250 дБ	
2		Дисплей	
2.1		Кольоровий, світлодіодний дисплей діагоналлю, не менше	21 дюйм	
2.2		Роздільна здатність, не менше	1920×1080 пікселів	
2.3		Кут повороту дисплею, не менше	+/- 135 ⁰	
3		Інтерфейс користувача	
3.1		Літерно-цифрова клавіатура	Наявність	
3.2		Клавіши яки програмуються під потреби користувача, не менше	6	
3.3		Сенсорний дисплей керування діагоналлю не менше 10 дюймів	Наявність	
3.4		Роздільна здатність сенсорного дисплею, не мешне	1280 х 800	
4		Вимоги до параметрів візуалізації	
4.1		B режим	Наявність	
4.2		М режим	Наявність	
4.3		Анатомічний М режим	Наявність	
4.4		Режим кольорового доплера	Наявність	
4.5		Режим імпульсно-хвильового доплера	Наявність	
4.6		Режим постійно-хвильового доплера 	Можливість	
4.7		Режим енергетичного доплера	Наявність	
4.8		Режим тканинного доплера	Наявність	
4.9		Режим направленого енергетичного доплера	Наявність	
4.10		Режим багатопроменевого складового сканування	Наявність	
4.11		Режим зниження артефактів та пригнічення шумів	Наявність	
4.12		Тканинна гармоніка	Наявність	
4.13		Трапецієподібна візуалізація	Наявність	
4.14		Функція налаштування параметрів сканера для найкращої візуалізації кінчика голки	Можливість	
4.15		Функція кардіологічних розрахунків	Можливість	
4.16		Функція оцінки деформації тканин міокарда	Можливість	
4.17		Автоматичний розрахунок стенозу судин	Можливість	
4.18		Функція панорамного відображення	Можливість	
4.19		Функція компресійної еластографії	Можливість	
4.20		Функція DICOM	Можливість	
5		Вимоги до параметрів В-режиму	
5.1		Частота кадрів, не менше	2000 кадрів/секунду	
5.2		Динамічний діапазон, не вужче	30-250 дБ 	
5.3		Глибина сканування, не гірше	2 – 35 см	
5.4		Карта сірого, не менше	12 типів	
6		Вимоги до параметрів М-режиму	
6.1		Динамічний діапазон, не вужче	30-250 дБ	
7		Вимоги до кольорового доплеру	
7.1		PRF, не вужче	0,1 кГц – 19,0 кГц	
7.2		Карта кольорового, не менше	12 типів	
8		Вимоги до енергетичного доплеру	
8.1		PRF, не вужче	0,1 кГц – 19,0 кГц	
8.2		Карта кольорового, не менше	12 типів	
9		Вимоги до параметрів імпульсно-хвильового доплера 	
9.1		PRF, не гірше	1,0 кГц – 20.0 кГц	
9.2		Динамічний діапазон, не вужче	30-250 дБ	
10		Вимоги до датчиків	
10.1		Конвексний датчик 	Наявність	
10.1.1		Область використання	Абдомінальні, акушерські гінекологічні та інші	
10.1.2		Діапазон частот, не вужче	від 2 до 8 МГц	
10.1.3		Кут сканування, не менше	55º	
10.1.4		Радіус, не менше	60 мм	
10.1.5		Кількість елементів датчика, не менше	192	
10.2	Лінійний датчик	Наявність	
10.2.1	Область використання	Малих органів, судинні	
10.2.2	Діапазон частот, не вужче	від 3 до 16 МГц	
10.2.3	Зона огляду, не мешне:	38 мм	
10.2.4	Кількість елементів датчика, не менше	192	
10.4	Внутрішньопорожнинний датчик	Наявність	
 10.4.1	Область використання	Акушерські, гінекологічні, урологічні	
 10.4.2	Діапазон частот, не вужче	від 4 до 9 МГц	
 10.4.3	Зона огляду, не менше: 	140°	
 10.4.4	Кількість елементів датчика, не менше	128	
11		Входи і виходи	
11.1		USB виходи, не менше	3	
11.2		Підтримка ECG сигналів	Можливість	
11.3		Термопринтер	Наявність	
12		Живлення	
12.1		Напруга живлення	220-240 В	
12.2		Частота	50/60 Гц	
13	Пристрій безперебійного живлення	Наявність	

Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію
Строк поставки товару - не пізніше 30.06.2024 року.

Уповноважена особа Микола РОКУНЕЦЬ-СОРОЧАН конт. тел. +380991381219, е-mail: Domovoy5@te.net.ua