Інформація щодо виконання вимог пунку 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710

Назва предмета закупівлі	Рентгенодіагностичної системи на базі дистанційно-керованого рентгенівського апарату на 3 робочих місця з цифровим плоскопанельним детектором ДК 021:2015:33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова)	
Унікальний номер оголошення про проведення закупівлі	UA-2024-03-11-009157-a	
Очікувана вартість предмета закупівлі 	7 435 000,00 грн (Сім мільйонів чотириста тридцять п’ять тисяч грн 00 коп) в т.ч. ПДВ	
Розмір бюджетного призначення	7 435 000,00 грн.
Фінансування буде здійснюватися по КЕКВ 3110 по КПКВ 6521010 за кодом ДК 021:2015 33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова) за рахунок спеціального фонду державного бюджету 
(субвенція з місцевого бюджету в державний бюджет), грошові кошти надійшли на розрахунковий рахунок Управління відкритий в органах ДКСУ як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за бюджетними програмами: 6521010 «Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України» 

               Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена за результатами моніторингу ринку шляхом отримання інформації через мережу «Інтернет» та отримання цінових пропозицій, від компаній, які займаються  реалізацією зазначених товарів.
Відповідно до проведеного попереднього моніторінгу ринку зазначеного товару орієнтована вартість складає 7 435 000,00 грн (Сім мільйонів чотириста тридцять п’ять тисяч грн 00 коп) з усіма обов’язковими податкам и та зборами.

Моніторинг цін на зазначений товар:
Найменування	ТОВ «ІЛАТАНМЕД»	ТОВ «АЛКОНТ-СЕРВІС»	Середня вартість, грн.	
Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова	7 380 000,00	7 490 000,00	7 435 000,00	
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова за ДК 021:2015 - 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини 
(НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова)
Кількісні характеристики предмета закупівлі

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість	
1	Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова	штука	1	

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі):
Найменування Медико-технічної вимоги	Значення	
1.	Технічні характеристики дистанційно керованого поворотного столу-штативу:		
Кути повороту столу 	не менше ніж в межах від -30° до +90°	
Розміри деки столу	не менше 2100 х 800 мм	
Коефіцієнт поглинання рентгенівських променів	не більше  0,7 мм алюмінієвого еквіваленту	
Максимальне навантаження на стіл 	не менше 260 кг	
Висота деки столу від підлоги	не більше ніж 86 см	
Поперечне переміщення деки столу	не менше 35 см	
Мінімальна фокусна відстань 	не більше 115 см	
Максимальна фокусна відстань	не менше 150 см	
Кути повздовжнього нахилу стійки 	не менше ±40°	
Повздовжнє пересування з екранно-знімальним пристроєм	не менше 124 см 	
Повздовжнє переміщення рентгенівської трубки	не менше 150 см	
Мінімальна відстань центру стійки від краю столу	не більше 44 см 	
Відсіюча решітка	наявність	
Іонізаційна камера для автоматичного керування експозицією AEC	наявність	
Дозиметричний пристрій	наявність	
2.	Технічні характеристики томографічного пристрою:		
Рух - лінійний в двох напрямках	наявність	
Зона томографії	не менше ніж на всю зону переміщення екранно-знімального пристрою	
Максимальний кут томографії	не менше 40° 	
Максимальна висота шару томографії	не менше 330 мм	
3.	Технічні характеристики коліматору:		
Режим керування 
-	ручний
-	дистанційний з пульту керування	наявність	
4.	Технічні характеристики підсилювача рентгенівського зображення з телевізійною системою та системою обробки зображення:		
Розмір підсилювача рентгенівського зображення	не менше 9 дюймів (23 см)	
Кількість режимів переключення підсилювача рентгенівського зображення	не менше 3	
Розподільча здатність підсилювача рентгенівського зображення в центрі	не менше 46 пар ліній/cм	
Розподільча здатність матриці камери  	не менше 576х576	
Функція вертикальної та горизонтальної інверсії зображення	наявність	
РК монітор 	не менше 19 дюймів	
5.	Технічні характеристики цифрового плоско панельного детектора		
Розмір матриці	не менше 2500х3070	
Максимальний розмір поля	не менше 35х43 см	
Крок пікселя	не більше 140 мкм	
Щільність	не менше 3,5 пар ліній/мм	
Перетворення	не менше 16 біт	
6.	Технічні характеристики робочої станції отримання знімків		
Повна DICOM сумісність	наявність	
Зберігання зображень	наявність	
Друк зображень	наявність	
Наявність функції обробки зображень	наявність	
Експорт досліджень  на диски CD /DVD з вбудованою програмою для перегляду та роботи із зображеннями	наявність	
Набір додаткових інструментів оператора: зміна яскравості/контрастності зображення, збільшення/переміщення, коллімація	наявність	
Використання критеріїв пошуку: ПІБ пацієнта, номер дослідження, дата дослідження	наявність	
Інтерфейс програмного забезпечення користувача на українській мові	наявність	
7.	Технічні характеристики рентгенівського генератора:		
Тип рентгенівського генератору 	високочастотний  	
Частота генератора 	не менше 400 кГц	
Потужність рентгенівського генератору 	не менше 50 кВт	
Управління	мікропроцесорне	
Діапазон напруги при рентгеноскопії 	не менше ніж в межах від 40 до 125 кВ	
Діапазон напруги при рентгенографії 	не менше ніж в межах від 40 до 150 кВ  	
Максимальний струм при рентгеноскопії	не менше 10 мА  	
Максимальний струм при рентгенографії 	не менше  630 мА  	
Діапазон вибору часу при рентгенографії	не менше ніж в межах від 1 до 6300 мсек	
Наявність функції захисту рентгенівської трубки від перевантаження	наявність	
Наявність режимів роботи:
-	2-крапкова система програмування - кВ-мАс 
-	3-крапкова система програмування - кВ-мА-мсек	наявність	
Кількість анатомічних програм 	не менше 1000	
Пристрій для автоматичного керування експозицією AEC	наявність	
Можливість підключення 4 іонізаційних камер із трьома полями (автоматичне керування експозицією AEC)	наявність	
8.	Технічні характеристики рентгенівського випромінювача:		
Максимальна напруга на трубці	не менше 150 кВ	
Розмір фокусних плям	не більше 0,6/1,2 мм2	
Потужність на фокусах	не менше 24/50 кВт	
Швидкість обертання аноду	не менше 3000 обертів/хв.	
Теплоємкість аноду	не менше 300 000 ТО	
9.	Технічні характеристики медичного принтера:		
Тип принтера	компактний, настільний	
Технологія друку	прямий термографічний друк	
Формати плівок, що використовуються	20х25 см, 25х30 см, 35х35 см, 35х43 см.	
Тип плівки, що використовується 	не світлочутлива	
Розрізнювальна здатність	не менше 320 крапок на дюйм	
Продуктивність роботи для плівок формату 35 на 43 см.	не менше 75 плівок за годину	
Цикл отримання першої плівки для плівок формату 35 на 43 см	не більше 80 секунд	
Наявність 2-х лотків для завантаження плівки в стандартній комплектації	наявність	
10.	Технічні характеристики робочої станції лікаря рентгенолога:		
Відображення даних на екрані і можливість пост-обробки	наявність	
Вимірювання довжини та кутів	наявність	
Друкування на принтерах DICOM	наявність	
Створення CD диска DICOM з вбудованою програмою перегляду	наявність	
Тип монітора	рідкокристалічний	
Розмір монітора	не менше 23 дюймів	
Інтерфейс програмного забезпечення користувача на українській мові	наявність	

Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію
Строк поставки товару - не пізніше 10.12.2024 року.

Уповноважена особа Микола РОКУНЕЦЬ-СОРОЧАН конт. тел. +380991381219, е-mail: Domovoy5@te.net.ua