Інформація щодо виконання вимог пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710

Назва предмета закупівлі	Інтраоральний дентальний рентген в комплекті з системою рентгенівською стоматологічною цифровою ДК 021:2015:33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 42297 Інтраоральна універсальна стоматологічна рентгенівська система, цифрова.	
Унікальний номер оголошення про проведення закупівлі	UA-2024-06-12-005791-a 	
Очікувана вартість предмета закупівлі 	529 000,00 грн. (П’ятсот двадцять дев’ять тисяч грн. 00 коп.) з усіма обов’язковими податкам та зборами.	
Розмір бюджетного призначення	529 000,00 грн. 
Фінансування буде здійснюватися по КЕКВ 3110 по КПКВ 6521010 за кодом ДК 021:2015 33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 42297 Інтраоральна універсальна стоматологічна рентгенівська система, цифрова) за рахунок спеціального фонду державного бюджету 
(субвенція з місцевого бюджету в державний бюджет), грошові кошти надійшли на розрахунковий рахунок Управління відкритий в органах ДКСУ як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за бюджетними програмами: 6521010 «Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України» 

               Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена за результатами моніторингу ринку шляхом отримання інформації через мережу «Інтернет» та отримання цінових пропозицій, від компаній, які займаються  реалізацією зазначених товарів.
Відповідно до проведеного попереднього моніторінгу ринку зазначеного товару орієнтована вартість складає 529 000,00 грн. (П’ятсот двадцять дев’ять тисяч грн. 00 коп.) з усіма обов’язковими податкам та зборами.

Моніторинг цін на зазначений товар:
Найменування	Обсяги закупівлі
комплект	ТОВ «Медіпрайм»	ТОВ «УЛЬТРАСЕРВІС МЕД»	Середня вартість, грн.	
Інтраоральний дентальний рентген в комплекті з системою рентгенівською стоматологічною цифровою	

1
	529 000,00	537 000,00	533 000,00	
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Інтраоральний дентальний рентген в комплекті з системою рентгенівською стоматологічною цифровою
ДК 021:2015:33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини»
(НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 42297 Інтраоральна універсальна стоматологічна рентгенівська система, цифрова

Кількісні характеристики предмета закупівлі

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі):

№	Характеристики
Медико-технічні вимоги	Значення	Відповідність
(так/ні) із посиланням на сторінки технічної документації виробника	
1.	Високочастотний інтраоральний стоматологічний рентген апарат	відповідність		
1.1.	Керування за допомогою сенсорної клавіатури	наявність		
1.2.	Виведення коду помилки на дисплей	наявність		
1.3.	Апарат обладнаний дистанційним пультом                керування	наявність		
1.4.	Можливість налаштування мови інтерфейсу               користувача	наявність		

1.5.	

Вибір типу приймача	не гірше: плівка: D, E, F; цифрові: CCD,
CMOS, фосфорні пластини		
1.6.	Обертання трубки	не менше 340°		
1.7.	Доукомплектування апарату інтегрованим цифровим сенсорним датчиком (візіографом) із  функцією автоматичного контролю експозиції	
наявність		
1.8.	Тип кріплення рентгенівського апарату:
- настінне з верхнім кріпленням	наявність		

1.9.	Можливість вибору альтернативного кріплення рентгенівського апарату:
-	настінне з нижнім кріпленням
-	на стоматологічну установку
-	на мобільному візку	

можливість		
1.10.	Довжини базового плеча кронштейна рентгенівського випромінювача	80 см		

1.11.	Можливість вибору альтернативної довжини           базового плеча кронштейна рентгенівського випромінювача, не менше:
-	40 см
-	100 см	

можливість		
1.12.	Тип генератора	високочастотний		
1.13.	Частота генератора	не менше 150 кГц		
1.14.	Значення напруги на рентгенівській трубці із можливістю вибору користувачем	не менше ніж: 60 кВ; 65 кВ; 70 кВ		
1.15.	Значення сили струму на рентгенівській трубці із                можливістю вибору користувачем	не менше ніж: 4 мА; 5 мА; 6 мА; 7
мА		
1.16.	Робочий цикл	не більше 1:30		
1.17.	Максимальна споживча потужність	не більше 900 Вт		
1.18.	Фокусна відстань	не менше 31 см		
1.19.	Можливість вибору альтернативного конуса із                  фокусною відстанню 20 см	можливість		
1.20.	Розмір площі опромінення циліндричного  коліматора	не більше 6 см		
1.21.	Можливість комплектації прямокутним коліматором із зменшенням дози рентгенівського                     випромінювання на 50 %	
можливість		
1.22.	Розмір фокальної плями	не більше 0,4 мм		
1.23.	Випромінювання витоку (на відстані 1 м)	< 0.25 mGy/h		
1.24.	
Час експозиції	не гірше ніж від  0,02 до 2,00
секунд		
2.	Характеристики цифрового датчика			
2.1.	Розмір датчика	не менше 39х25х5,5 мм		
2.2.	Розмір матриці	не менше 30х20 мм (600 мм²)		
2.3.	
Активна матриця	не менше 1500х1000
пікселів		
2.4.	Розмір пікселя	не більше 20х20 мкм		
2.5.	Роздільна здатність	не менше 25 пар ліній / мм		
2.6.	Інтеграція цифрового датчика безпосередньо з рентгенівським генератором	відповідність		

2.7.	Функція автоматичного контролю експозиції, яка зупиняє роботу рентгенівського генератора при досягненні датчиком відповідної дози  опромінення необхідної для отримання якісного зображення	

відповідність		
2.8.	
Технологія датчика	CMOS +
сцинтилятор + оптичне волокно		

2.9.	
Можливість використання	із високо- та низькочастотним джерелом випромінювання		
2.10.	Можливість швидкого (plug-in) приєднання та                   від’єднання датчика з рентгенівським генератором	
відповідність		
2.11.	Пристрій для ізоляції ротової порожнини, який виступає в ролі ретрактора щоки пацієнта, що дає                     змогу розширити простір в порожнині рота для стоматологічних маніпуляції, утримує язик пацієнта для комфортної роботи лікаря стоматолога, захищає дихальні шляхи від частинок та сміття, видаляє воду, слину з рота пацієнта. Пристрій містить прикусний блок, що автоклавується	наявність		
3.	Характеристики програмного забезпечення			
3.1.	Миттєве виведення зображення на дисплей	наявність		
3.2.	Програмне забезпечення сумісне з	OS Windows або MAC OS		
3.3.	DICOM сумісність	можливість		

3.4.	
Імпорт зображень	у форматах не гірше: BMP, JPEG, TIFF, DICOM		
3.5.	Експорт досліджень на CD/DVD/USB	наявність		
3.6.	Можливість стискання DICOM файлів на 40 % для збільшення об’єму вільної пам’яті	наявність		

3.7.	Інструменти обробки зображень:
Поворот, горизонтальне та вертикальне віддзеркалення, збільшення, гамакорекція та псевдокольоризація в зоні інтересу, сірошкальна  інверсія	

наявність		
3.8.	Можливість написання коментарів	наявність		
3.9.	Вимірювання відстаней та кутів	наявність		
3.10.	Можливість зміни яскравості, контрасту, різкості             зображення та застосування фільтрів	наявність		
3.11.	Можливість порівняння зображень	наявність		
4.	Комп’ютер для робочої станції оператора	наявність		

Загальні вимоги до Предмету закупівлі: учасник повинен мати Ліцензію на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.
Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
Гарантійне та пост гарантійне обслуговування повинно виконуватись сертифікованим інженером (надати копію сертифікату інженера). Постачальник зобов’язаний надати гарантійний лист в довільній формі про наявність сервісної підтримки в Україні. 
Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання проводиться за рахунок
учасника, відповідними фахівцями (надати гарантійний лист від учасника).
Надати документ, що підтверджує проходження навчання для роботи з джерелами іонізуючого випромінювання залученим працівником (працівниками), який (які) буде (будуть) виконувати пуско-налагоджувальні дії.
Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 24 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію. 

Строк поставки товару - не пізніше 30.09.2024 року.

Уповноважена особа Микола РОКУНЕЦЬ-СОРОЧАН конт. тел. +380991381219, е-mail: Domovoy5@te.net.ua