Інформація щодо виконання вимог пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710

Назва предмета закупівлі	ДК 021:2015: 33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 46571 Фізіотерапевтична система для електростимуляції, що живиться від мережі	
Унікальний номер оголошення про проведення закупівлі	UA-2024-12-04-011245-a	
Очікувана вартість предмета закупівлі 	116 820,00 грн. (сто шістнадцять тисяч вісімсот двадцять грн. 00 коп.) з ПДВ	
Розмір бюджетного призначення	116 320, 00 грн.    
Фінансування буде здійснюватися по КЕКВ 3110 по КПКВ 6521010 за кодом ДК 021:2015: 33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 46571 Фізіотерапевтична система для електростимуляції, що живиться від мережі за рахунок спеціального фонду державного бюджету 
(субвенція з місцевого бюджету в державний бюджет), грошові кошти надійшли на розрахунковий рахунок Управління відкритий в органах ДКСУ як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за бюджетними програмами: 6521010 «Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України» 

               Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена за результатами моніторингу ринку шляхом отримання інформації через мережу «Інтернет» та отримання цінових пропозицій, від компаній, які займаються  реалізацією зазначених товарів.
Відповідно до проведеного попереднього моніторінгу ринку зазначеного товару орієнтована вартість складає 116 820,00 грн. (сто шістнадцять тисяч вісімсот двадцять грн. 00 коп.) з ПДВ.

Моніторинг цін на зазначений товар:
Найменування	Обсяг закупівлі
Комп.	ТОВ
 «БІОМЕД ЛТД»	ФОП «Малиновська Наталія Іванівна»	Середня вартість, грн.	
«Багатофункціональний модульний фізіотерапевтичний апарат». Код  ДК 021:2015: 33155000-6 «Апаратура 
для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 46571 Фізіотерапевтична система для електростимуляції, що живиться від мережі.	1
	116 820, 00	117 000,00	116 910,00	

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Медико-технічні вимоги до Фізіотерапевтичної системи для електростимуляції, що живиться від мережі
ДК 021:2015: 33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 46571 Фізіотерапевтична система для електростимуляції, що живиться від мережі
Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі):

Медико-технічні характеристики	Значення та наявність	Відповідність	
Частота	1 МГц, 3 MГц		
Тривалість імпульсу	1-56 мс ± 10% (в залежності від робочого циклу)	
	
Частота імпульсів	16, 48, 100 Гц		
Робочий режим	Імпульсний, безперервний		
Робочий цикл (коефіцієнт заповнення) в імпульсному режимі	10 - 90%, крок 10%		

			
Вихідна потужність	0.5 - 10.0 Вт (робочі цикли >80%, для випромінювача 5 см2)
0.5 - 15.0 Вт (робочі цикли <70% , для випромінювача 5 см2)
0.1 - 2.0 Вт (робочі цикли >80%, для випромінювача 1 см2)
0.1 - 3.0 Вт (робочі цикли <70% , для випромінювача 1 см2)	

Пікова вихідна потужність	2.0 Вт/см2 (робочі цикли >80%)
3.0 Вт/см2 (робочі цикли <70%)	
	
ERA	5 см2 (опційно 1 см2)		
BNR	< 5.0		
Таймер терапії	0 - 30 хвилин		
Режими електротерапії	IF-4P - інтерференційний струм (чотириполюсна інтерференція) IF-2P -
премодульований струм (двополюсна інтерференція Двофазний TENS (ЧШЕС)
Асиметричний TENS (ЧШЕС)
Асиметричний спалах TENS (ЧШЕС) Симетричний TENS (ЧШЕС)
Симетричний імпульс TENS (ЧШЕС) Альтернативний TENS (ЧШЕС) .
Альтернативний імпульс TENS (ЧШЕС) Російський
Мікрострум
Фарадичний (Траберт, Прямокутний, Трикутний, Діадинамічний, Висока напруга)
СМНС (Стимуляція нейро-м’язової системи) Гальванічний
Безперервний
Перерваний	

	
Незалежні канали електротерапії	2		
Попередньо встановлені програми	69		
Максимальна інтенсивність струму терапії	100 мА (режими IF-4P, IF-2P)
200 мА (режими TENS, російський, NMS) 80 мА (режими Фарадичний, Гальванічний)
70 мА (режим Діадинамічний)	
	
Максимальна напруга терапії	500 В		

Загальні вимоги:
1.	Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації. 
	Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням таких документів. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної вище.
2.	Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
	На підтвердження Учасник повинен надати:
а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або
б) гарантійний лист від Учасника, що на запропонований ним товар копії документів визначених п.п. (а) п.2 загальних вимог цього Додатку, будуть надані при постачанні товару.
3.	Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.
	На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.
4.	Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.
	На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті. 
5.	Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. 
	На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі.
Строк поставки товару - не пізніше 24.12.2024 року.

Уповноважена особа Микола РОКУНЕЦЬ-СОРОЧАН 
конт. тел. +380991381219, 
е-mail: Domovoy5@te.net.ua